核技术应用项目
竣工环境保护验收监测报告表
项目名称：安徽皖北煤电集团总医院南院区直线加速器、后装机、DSA应用项目和经开区分院DSA应用项目（阶段性）
建设单位：安徽皖北医院管理有限责任公司
报告编制单位：安徽创佳安全环境科技有限公司
2024年8月
建设单位：安徽皖北医院管理有限责任公司

法人代表：盛继伦
编制单位：安徽创佳安全环境科技有限公司
法人代表：朱元新
填表人：何浩
建设单位：安徽皖北医院管理有限责任公司（盖章）

联系人：贾伟
电话：18734020088
传真：————

邮编：234000

地址：安徽省宿州市开发区金海大道8号
编制单位：安徽创佳安全环境科技有限公司(盖章)

电话：18055740232
传真：0557-3972636
邮编：234000

地址：安徽省宿州市西关办事处人民路东侧康苑小区6#楼0101室(皖北医院北)

表一工程总体情况

	建设项目名称
	安徽皖北煤电集团总医院南院区直线加速器、后装机、DSA应用项目和经开区分院DSA应用项目

	建设单位名称
	安徽皖北医院管理有限责任公司

	建设项目性质
	新建☑改扩建□技改□迁建□

	建设地点
	宿州市淮河路与人民路交叉口东南角（南院区），宿州经济技术开发区金河路南侧、三八河东侧（经开区分院），本次验收只针对经开区分院已建设完成的2台DSA。

	主要产品名称
	/

	设计生产能力
	使用3台Ⅱ类射线装置----医用血管造影X射线机（DSA）

	实际生产能力
	使用2台Ⅱ类射线装置----医用血管造影X射线机（DSA）

	环评时间
	2022.8
	开工建设时间
	2023.1

	调试时间
	2024.3
	验收现场监测时间
	2024.6.19

	环评报告表

审批部门
	安徽省生态环境厅
	环评报告表编制单位
	六安渌源环境安全技术有限公司

	环保设施设计单位
	安徽金江建筑规划设计有限公司
	环保设施施工单位
	安徽金江建筑规划设计有限公司

	投资总概算

（万元）
	6300
	环保投资总概算（万元）
	285
	比例
	4.52%

	实际总概算

（万元）
	1200
	实际环保投资（万元）
	200
	比例
	16.7%

	验收监测依据
	建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度：

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2018年12月29日实施；

（3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日实施；

（4）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日实施；

（5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第709

号令，2019年3月2日实施；

（6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，2017年修订，生态环境部第7号令，2019年8月22日实施；

（7）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环境保

护部第18号令，2011年5月1日实施；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4

号，环境保护部，2017年11月22日实施；

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，公告2018年第9号，生态环境部，2018年5月16日实施；

（10）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函[2017]1235号）

	
	建设项目竣工环境保护验收标准及技术规范：
（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

（2）《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）；

（3）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）；

（4）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）；

（5）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）；

建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定：

（1）六安渌源环境安全技术有限公司：安徽皖北煤电集团总医院南院区直线加速器、后装机、DSA应用项目和经开区分院DSA应用项目环境影响报告表，2022年8月；
（2）安徽省生态环境厅皖环函[2022]1028号关于安徽皖北煤电集团总医院南院区直线加速器、后装机、DSA应用项目和经开区分院DSA应用项目环境影响报告表的批复，2023年8月25日。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	验收监测评价标准：

1、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

标准限值：

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的辐射工作人员接受的年剂量不超过20mSv，公众接受的年剂量不超过1mSv。

约束值：

按本项目环评及批复（皖环函[2022]1028号）要求，本项目管理值为：DSA介入手术医生年有效剂量不超过10mSv；其他职业人员年有效剂量不超过5mSv；公众成员年有效剂量不超过0.25mSv。

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中有关职业照射个人剂量监测的要求、持续照射下公众剂量约束限值与院方设定的《管理目标值》，本项目验收阶段约束值采用职业照射5mSv/a和公众照射0.25mSv/a，该约束值较环评阶段更为严格。验收监测评价标准如表1-1。

表1-1
本项目验收监测评价标准

照射

类别

基本限值

标准

环评阶段剂量

约束值

验收阶段剂量

约束值

职业照射

20mSv/a

5mSv/a

5mSv/a

公众照射

1mSv/a

0.1mSv/a

0.1mSv/a

《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）

《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）规定了放射诊断的防护要求，包括X射线影像诊断和介入放射学用设备防护性能、机房防护设施、防护安全操作要求及其相关防护检测要求，适用于X射线影像诊断和介入放射学。

第6.1款X射线设备机房布局

6.1.2X射线设备机房（照射室）的设置应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。

6.1.3每台固定使用的X射线机应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布局要求。对新建、改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的X射线设备机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于表1-2要求。

表1-2X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度

设备类型

机房内最小有效使用面积d（m2）

机房内最小单边长度e（m）

单管头X射线设备b（含C形臂，乳腺CBCT）

20

3.5
b单管头、双管头或多管头X射线机的每个管球各安装在一个房间内。d机房内有效使用面积指机房内可划出的最大矩形的面积。e机房内单边长度指机房内有效使用面积的最小边长。

第6.2款X射线设备机房屏蔽

6.2.1不同类型X射线设备（不含床旁摄影设备和便携式X射线设备）机房的屏蔽防护应不低于表7.3-3的规定。

6.2.2医用诊断X射线防护中不同铅当量屏蔽物质厚度的典型值参见附录C中表C.4~表C.7。

6.2.3机房的门和窗关闭时应满足表1-3的要求。

表1-3不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求

机房类型

有用线束方向铅当量mmPb

非有用线束方向铅当量mmPb

标称125kV及以下的摄影机房

2.0

1.0

C形臂X射线设备

机房

2.0

2.0

第6.3款X射线设备机房屏蔽体外剂量水平

6.3.1机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：

a）具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h；测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。

b）CT机、乳腺摄影、乳腺CBCT、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影、口腔CBCT和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h；

6.3.2机房的辐射屏蔽防护检测方法及检测条件按第8章和附录B的要求。

6.3.3宜使用能够测量短时间出束和脉冲辐射场的设备进行测量，若测量仪器达不到响应时间要求，则应对其读数进行响应时间的修正，修正方法参见附录D。

第6.4款X射线设备工作场所防护

6.4.1机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到受检者状态及防护门开闭情况。

6.4.2机房内不应堆放与该设备诊断工作无关的杂物。

6.4.3机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。

6.4.4机房门外应有电离辐射警告标志；机房门上方应有醒目的工作状态指示灯，灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句；候诊区应设置放射防护注意事项告知栏。

6.4.5平开机房门应有自动闭门装置；推拉式机房门应设有曝光时关闭机房门的管理措施；工作状态指示灯能与机房门有效关联。6.4.6电动推拉门宜设置防夹装置。

6.4.7受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。

6.4.10机房出入门宜处于散射辐射相对低的位置。

第6.5款X射线设备工作场所防护用品及防护设施配置要求

6.5.1每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表1-4基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。

6.5.3除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于0.25mmPb；介入防护手套铅当量应不小于0.025mmPb；甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于0.5mmPb；移动铅防护屏风铅当量应不小于2mmPb。

6.5.4应为儿童的X射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于0.5mmPb。

6.5.5个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以防止断裂。

表1-4个人防护用品和辅助防护设施配置一览表

放射检查类型

配置要求

工作人员

患者和受检者

个人防护用品

辅助防护设施

个人防护用品

辅助防护设施

介入放射学操作

铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套选配：铅橡胶帽子

铅悬挂防护屏/铅防护吊帘、床侧防护帘/床侧防护屏选配：移动铅防护屏风

铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套选配：铅橡胶帽子

—

注：“—”表示不做要求。各类个人防护用品和辅助防护设施，指防电离辐射的用品和设施。鼓励使用非铅材料防护用品，特别是非铅介入防护手套。

第7.8款介入放射学和近台同室操作（非普通荧光屏透视）用X射线设备操作的防护安全要求

7.8.1介入放射学、近台同室操作（非普通荧光屏透视）用X射线设备应满足其相应设备的防护安全操作要求。

7.8.2介入放射学用X射线设备应具有记录受检者剂量的装置，并尽可能将每次诊疗后受检者受照剂量记录在病历中，需要时，应能追溯到受检者的受照剂量。

7.8.3除存在临床不可接受的情况外，图像采集时工作人员应尽量不在机房内停留；对受检者实施照射时，禁止与诊疗无关的其他人员在机房内停留。

7.8.4穿着防护服进行介入放射学操作的工作人员，其个人剂量计佩戴要求应符合GBZ128的规定。

7.8.5移动式C形臂X射线设备垂直方向透视时，球管应位于病人身体下方；水平方向透视时，工作人员可位于影像增强器一侧，同时注意避免有用线束直接照射。

综上，项目采用的相关标准限值及要求如下表。

表1-5项目采用的标准限值要求一栏表

分类

标准名称

标准限值

年有限剂量

剂量限值

职业照射

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv

公众照射

实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过：年有效剂量，1mSv

约束值

辐射工作人员

/
5mSv

公众

/
0.1mSv

机房防护体表面控制值

《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）

具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h

机房面积要求

DSA机房

机房内最小有效使用面积应不小于20m2、最小单边长度应不小于3.5m




表二工程建设内容
	1、项目概况

安徽皖北医院管理有限责任公司成立于2005年，主要从事综合医院，社会居民养护、康复及医疗服务，医院项目运营及管理等。

本项目建设地点为安徽皖北煤电集团总医院的南院区（也称度假村院区）和经开区分院，是安徽皖北煤电集团总医院的下属单位，接受安徽皖北煤电集团总医院的管理，南院区、经开区分院和安徽皖北煤电集团总医院均为非独立法人。
为了提高肿瘤治疗和诊断能力，提升介入治疗服务水平，优化医疗设备布局，拟于皖北煤电总医院南院区（下文简称“南院区”）门急诊综合楼负一层建设3座直线加速器机房、1座后装机机房，拟配备一台射线最大能量为15MV的直线加速器（型号未定）、二台射线最大能量为10MV的直线加速器（型号未定）以及一台192Ir后装机（型号未定）。拟于南院区门急诊综合楼五层建设4座DSA机房和1座杂交手术室，拟配备5台DSA（型号未定）。项目已取得埇桥区发展改革委的备案，项目代码为：2206-341302-04-01-708092，项目总投资5000万元。
在皖北煤电总医院经开区分院（下文简称“经开区分院”）门急诊医技综合楼四楼建设3座DSA手术室，拟配备3台DSA（目前已完成2台DSA的配备）。项目已取得宿州经开区经发局的备案，项目代码为：2206-341361-04-01-381447，项目总投资1300万元。

根据关于发布《射线装置分类》的公告（环保部公告，2017年第66号）中规定，医用直线加速器、DSA属于Ⅱ类射线装置；根据《关于发布放射源分类办法的公告》（国家环境保护总局公告2006年第62号）中规定；后装机使用192Ir放射源属于Ⅲ类放射源；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于名录“五十五、核与辐射；172.核技术利用建设项目；使用Ⅱ类射线装置和使用Ⅲ类放射源的”，需编制环境影响报告表。

安徽皖北医院管理有限责任公司委托六安渌源环境安全技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作。
本项目于2022年8月完成环境影响评价，取得安徽省生态环境厅的批复（皖环函[2022]1028）。目前，安徽皖北医院管理有限责任公司已于2024年6月6日取得安徽省生态环境厅核发的《辐射安全许可证》（皖环辐证[00266]），许可种类和范围为：使用Ⅲ类、Ⅴ类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级、丙级非密封放射性物质工作场所。
2、验收监测由来

目前安徽皖北医院管理有限责任公司在经开区分院门诊楼4楼设置2间DSA机房，分别在机房内安装一台DSA，属于II类射线装置。现该项目DSA机房已建成试运行，建设单位依据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《安徽皖北煤电集团总医院南院区直线加速器、后装机、DSA应用项目和经开区分院DSA应用项目环境影响报告表》、《安徽省生态环境厅关于安徽皖北煤电集团总医院南院区直线加速器、后装机、DSA应用项目和经开区分院DSA应用项目环境影响报告表的批复》（皖环函[2022]1028号）等相关规定进行竣工环保验收工作，建设单位委托安徽创佳安全环境科技有限公司对本项目进行竣工环境保护验收，接受委托后，于2024年6月派技术人员在该单位相关负责人的陪同下对本项目进行现场调查。本次验收只针对经开区分院已建设完成的2台DSA
3、主要建设内容

DSA机房

本项目在经开区分院门诊楼4楼手术间设置2间DSA机房，机房有效使用面积分别为40.85m2（手术间2）和39.14m2（手术间3），净空尺寸为长7.08m×宽5.77m（手术间2）和7.09m×宽5.54m（手术间3）；在机房内各安装一台DSA，属于II类射线装置。DSA机房大小、四周屏蔽墙、观察窗等防护设置情况见表2-1。
表2-1机房大小、四周屏蔽墙、观察窗等防护设置情况一览表
房间名称

类别

辐射防护措施

（环评要求）

辐射防护措施

（实际建设情况）

手术间2
机房大小

机房有效面积为50.88m2（7.56m×6.73m）
机房面积为40.85m2
四周屏蔽墙

四面墙体均为370mm厚实心砖墙防（密度不小于1.65g/cm3）
四面墙体均为37cm实心砖墙+2cm硫酸钡（＞3.0mm）
顶棚

200mm混凝土（密度不小于2.35g/cm3）加1.5mm铅当量的硫酸钡水泥。
20cm混凝土+2cm硫酸钡（＞3.0mm）

底板

200mm混凝土（密度不小于2.35g/cm3）加1.5mm铅当量的硫酸钡水泥。
20cm混凝土+2cm硫酸钡（＞3.0mm）

观察窗

铅当量4mm铅玻璃

18mm厚铅玻璃(3.0mm)

医生患者防护门

铅当量4mm防护门

内衬3mm厚铅板(3.0mm)

手术间3
机房大小
机房有效面积为47.49m2（7.71m×6.16m）
机房面积为39.14m2
四周屏蔽墙
370mm厚实心砖墙
37cm实心砖墙+2cm硫酸钡（＞3.0mm）
顶棚
200mm混凝土（密度不小于2.35g/cm3）加1.5mm铅当量的硫酸钡水泥。
20cm混凝土+2cm硫酸钡（＞3.0mm）

底板
200mm混凝土（密度不小于2.35g/cm3）加1.5mm铅当量的硫酸钡水泥。
20cm混凝土+2cm硫酸钡（＞3.0mm）

观察窗
铅当量4mm铅玻璃

18mm厚铅玻璃(约3.0mm)

医生患者防护门

铅当量4mm防护门

内衬3mm厚铅板(3.0mm)

4、工程变动情况

经现场调查，安徽皖北医院管理有限责任公司经开区分院DSA射线装置工程规模和环评阶段对比情况详见下表。

表2-2验收阶段和环评阶段工程规模对比情况一览表

项目
环评阶段
验收阶段
备注
主体工程
DSA2机房有效面积为50.88m2（7.56m×6.73m），DSA3机房有效面积为47.49m2（7.71m×6.16m）。
3间机房四周墙体均为370mm厚实心砖墙（密度不小于1.65g/cm3），顶板和底板均为200mm混凝土（密度不小于2.35g/cm3）加1.5mm铅当量的硫酸钡水泥。
手术间2面积40.85m2，手术间3面积39.14m2。四面墙体均为37cm实心砖墙+2cm硫酸钡；顶棚和地板均为20cm混凝土+2cm硫酸钡；观察窗均为18mm厚铅玻璃(约3.0mm)；防护门均为内衬3mm厚铅板(3.0mm)

面积略小一些，防护门、观察窗防护较环评要求小一些，但符合标准要求。其他与环评一致
辅助工程
控制室、更衣间、设备间、等候区、器械洁品库、清洗打包间等
设有控制室、设备间更衣室等
与环评一致
环保工程
污水处理
经开区分院拟建污水处理站位于医院西南角，设计处理工艺为：隔油池/化粪池+格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+消毒池。生活污水经污水管网排入污水处理站处理后接入市政污水管网。

废水经院区污水处理站处理后经市政污水管网排入市政污水管网。
与环评一致
机房通风
分为新风系统和排风系统，3间机房新风系统风量均为700m3/h，3间机房排风系统风量均为500m3/h。
机房内设新风系统和排风系统，能够保持良好通风。
与环评一致
固废处置
经开区分院西南侧建设有医疗废物暂存间，占地面积约30m2，分类暂存各类医疗废物。本项目运营产生的医疗废物在医疗废物暂存间暂存后交由有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门每日清运。

本项目运营产生的医疗废物在医疗废物暂存间暂存后交由有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门每日清运。
与环评一致
噪声治理
采取选用低噪声设备、采用隔声减振等措施对项目噪声排放进行综合治理。

采取选用低噪声设备、采用隔声减振等措施对项目噪声排放进行综合治理。
与环评一致
辐射防护

安装电离辐射警告标志、工作状态指示灯、电动防护门具有防夹装置和安全管理措施，平开门具有自动闭门装置等防护设施、机房内设置机械通风、门灯有效关联、

门机联锁装置及对讲系统、电离辐射警告标识、工作状态指示灯、急停开关、监控系统及巡测仪、个人剂量计、个人剂量报警仪、铅衣、铅帽、铅橡胶手套、铅防护眼镜等防护用品等。

与环评一致

根据环境保护部2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告，根据根据环办环评函〔2020〕688号《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动需重新报批环评手续，本项目不属于重大变动。

表2-3项目变动情况一览表

序号

性质

本项目情况

1

建设项目开发、使用功能发生变化的

不涉及

2

生产、处置或储存能力增大30%及以上的

不涉及

3

生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的

不涉及

4

位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的

不涉及

5

重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的

不涉及

6

新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的

不涉及

7

物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

不涉及

8

废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

不涉及

9

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的

不涉及

10

新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的

不涉及

11

噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的

不涉及

12

固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的

不涉及

13

事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的

不涉及

与环评文件比较可知，本项目设计DSA型号、建设地址未变化，环境保护目标也无变化，实际建设过程中由于装修原因，面积略小一些，防护门和观察窗防护当量较环评要求小一些，根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020），本项目机房有用线束方向铅当量应不小于2.0mmPb，环评要求4.0mmPb当量，项目实际建设过程中考虑到经济因素和防护最优化，防护门为3.0mmPb当量，观察窗为3.0mmPb当量，均符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）相关要求，因此不属于重大变动。

4、项目地理位置及外环境关系

安徽皖北医院管理有限责任公司经开区分院位于宿州经济技术开发区金河路南侧、三八河东侧。医院东侧为北京城房·北大学府（在建），南侧为北京城房·北大学府（在建），西侧隔三八河为乐泽·橡树湾，北侧隔金河路为安徽众惠建材有限公司。
经开区分院中部建筑自西向东为住院楼、门急诊医技综合楼，南部自西向东为垃圾房、污水处理站、绿地、高压氧仓、后勤综合楼。

本项目DSA机房位于门诊楼4层东南侧。平面布置见下表。

表2-4各机房周围环境情况

机房名称

东侧

南侧

西侧

北侧

顶棚上方

地板下方

有用

线束朝向

手术间2
手术间1
走道
控制室
污物通道
预留房间
大厅
竖向四周

手术间3
控制室
走道
清洗区/设备间
污物通道
预留房间
大厅
竖向四周

5、项目环境保护目标
经开区分院DSA机房位于门诊楼4层东南侧，DSA设备的主射方向均未设置人员长期居留的场所，机房周边50米范围内无居民区和学校等特别敏感的目标，周边环境敏感度不高，且已充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全，案符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中对DSA工作场所平面布局的要求。


表三项目工艺流程及产污环节

	一、施工期主要污染分析

本项目施工过程中涉及到机房的防护装修和设备的安装，工程量很小，工艺简单。施工期院方须采取以下措施：

（1）由于项目是在已有建筑物内进行修建装修和设备安装，对施工时间、时段、施工进度需进行系统安排及精心规划，建设期间同时保证医院其他工作单元正常运营；

（2）施工人员生活污水依托医院现有污水处系统预处理后进入市政管网；

（3）施工过程中产生的固体废弃物(例如废材料、废纸张、废包装材料及塑料薄膜等)，每天由院方统一进行处理运送至垃圾处理站，日产日清；

（4）合理控制施工作业时间段，严禁夜间施工，减少噪声对门诊部人员及周边环境的影响。

采取以上措施后，施工期对环境的影响是可以接受的。因此此次验收不再对建设阶段进行详细的环境影响分析。
二、营运期主要污染分析

（1）DSA工作原理

DSA是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法、它是应用计算机程序进行两次成像完成的。在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来。注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号。两次数字相减，消除相同信号，得知一个只有造影剂的血管图像。这种图像较以往使用的常规脑血管造影所显示的图像更清晰和直观，一些精细的血管结构亦能显示出来。且对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示；由于造影剂用量少，浓度低，损伤小、较安全；节省胶片使造影价格低于常规造影。通过医用血管造影X射线机处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术室更为安全。

（2）DSA设备组成

DSA主要组成部分：带有影像增强器电视系统的X射线诊机、高压注射器、电子计算机图像处理系统，治疗床、操作台、磁盘或磁带机、多幅照相机。

（3）DSA操作流程

诊疗时，患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺静脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，推送导管，在X线透视下将导管送达静脉，顺序取血测定静脉、动脉，并留X线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。

DSA在进行曝光时分为两种情况：

A、第一种情况，在进行神经、外周手术时，拍片时操作人员采取隔室操作的方式（即操作医师在控制室内对病人进行曝光），医生通过铅玻璃观察和操作台观察机房内病人情况，并通过对讲系统与病人交流；医生需进行手术治疗时，为更清楚的了解病人情况时会有连续曝光，并采用连续脉冲透视，此时操作医师位于铅屏风后身着铅服、戴铅眼镜等在曝光室内对病人进行直接的手术操作。

B、第二种情况，在进行心脏手术时，拍片和介入手术脉冲透视过程，操作医师均位于曝光室内，位于铅屏风后身着铅服、戴铅眼镜等对病人进行直接的手术操作。

（4）DSA污染因子

DSA的X射线诊断机曝光时，出束方向朝下。注入的造影剂不含放射性，同时射线装置均采用先进的数字显影技术，不会产生废显影液、废定影液和废胶片。手术过程中会产生一次性医疗用品及器械、废纱布等医疗固体废物。DSA诊疗流程及产污环节如图3-1所示：

[image: image1.png]A AR SRR

EAHAN, KR
#FmATE

—e

EARUI. R
WL DSA BERRR )

T

AR ATAATA

B AN, sbEu |
FEIASE, s |}
L DSA BIRRMES): ||

WREFANT A, TR

TR R AN )





图3-1DSA治疗流程及产污环节示意图

DSA运营期污染因子：废水、X射线、臭氧、医疗废物、噪声。

三、污染物治理防治措施

1.辐射安全防护
①工作场所布局
本项目工作场所位于门诊楼4楼东南侧。

DSA工作场所平面布局见附图1。总体来看，DSA位于4楼东南侧，与非工作场所隔开并设有一定距离。辐射场所与其配套单元间功能布局分区明确，不相互穿插、干扰，便于工作和辐射安全管理。在空间布局上，辐射工作场所不与楼上、楼下相通，尽可能布设人员滞留较少场所等。

从便于分区划分、便于辐射管理以及满足安全诊疗的角度来看，本项目辐射工作场所的平面和空间布置是合理的。

②分区原则与区域划分

1、分区原则

按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求，在放射性工作场所内划出控制区和监督区。以便于辐射防护管理和职业照射控制。

控制区：把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。

监督区：通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价的区域。

控制区与监督区的划分

I、区域划分

本项目控制区为DSA手术间、监督区为DSA控制室，均以实体为边界。

II、本建设项目现场要求

A：控制区的防护手段与安全措施

◆控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志（图3-2）

结合本项目实际情况，对辐射分区现场管理的要求如下：

[image: image2.png]a EEHNIRE





图3-2电离辐射标志和电离辐射警告标志

◆制定职业防护与安全措施，包括适用于控制区的规则与程序；

◆运用行政管理程序（如进入控制区的工作许可制度）和实体屏障（包括门锁）限制人员进、出控制区；

◆定期审查控制区的实际状况，以确定是否有必要改变该区的防护手段或安全措施或该区的边界。

B:监督区的防护手段与安全措施

◆以黄线警示监督区的边界；

◆在监督区的入口处的适当地点设立表明监督区的标牌；

◆定期检查该区的条件，以确定是否需要采取防护措施和做出安全规定，或是否需要更改监督区的边界。

③DSA机房的屏蔽

DSA机房四面墙体为370mm厚实心砖墙（密度为1.65g/cm3）加2cm硫酸钡水泥，顶板为20cm混凝土（密度为2.35g/cm3）+3cmPb硫酸钡水泥，各防护门采用3mmPb铅门，观察窗采用3.0mmPb铅玻璃。DSA床体旁配置铅防护吊屏和床下铅围裙各一套，这些屏蔽体铅当量厚度为0.5mm。
④DSA系统安全防护措施

DSA系统和及其工作场所需采取的安全措施如下：◆警告标志在
X射线设备机房门外设置电离辐射警告标志，警示人们注意可能发生的危险。

◆警告标志在
X射线设备机房门外设置电离辐射警告标志，警示人们注意可能发生的危险。

◆工作状态显示

在X射线设备机房门外顶部设置工作状态指示灯，并与门联锁。防护门关闭时，指示灯为红色，以警示人员注意安全；防护门打开时，指示灯灭。

◆紧急止动装置

在控制台上、X射线设备上均设置紧急止动按钮（各按钮分别与X线系统连接）。在X射线设备出束过程中，一旦出现异常，按动任一个紧急止动按钮，均可停止X线系统出束。

◆操作警示装置

X射线设备出束时，控制台上的指示灯变色，同时蜂鸣器发出声音。

◆对讲装置

X射线设备机房与控制室之间安装对讲装置，控制室的工作人员可通过对讲装置与机房内的患者联系。

◆安全联锁装置
机房门安装了闭门装置，且工作状态灯与机房门联锁。

⑤人员的防护与安全措施
人员主要指本项目辐射工作人员、患者/受检者以及其他人员（公众）
辐射工作人员的防护

在实际工作中，辐射工作人员为了减少照射剂量，普遍采取屏蔽防护、时间防护和距离防护措施。

◆屏蔽防护

通过X射线设备机房的有效实体、个人防护用品和辅助防护设施的屏蔽，确保辐射工作人员处于安全条件下工作。

◆时间防护
在不影响工作质量的前提下，尽量减少曝光时间，使照射时间最小化。

◆距离防护
在不影响工作质量的前提下，保持与辐射源尽可能大的距离，使距离最大化。

患者/受检者

为减少受检者的照射剂量，主要采取屏蔽防护、时间防护和距离防护措施。

◆屏蔽防护

在各X射线设备机房内为患者/受检者配备个人防护用品（如铅衣、铅帽铅围脖等）。

◆时间防护
在满足治疗和检查要求的前提下，尽量减少曝光时间，使照射时间最小化。

◆距离防护
尽可能增加患者和受检者与射线源的距离，以减少患者的照射剂量。
3、其他人员（公众）

◆屏蔽防护

依托X射线设备机房的有效实体，屏蔽X射线设备产生的非有用射线，使四周环境中的公众安全得以保障。

◆时间防护

尽可能减少在辐射场所附近的停留时间。

◆距离防护
尽可能增大与辐射场所之间的防护距离。

4、个人防护用品配置

DSA工作场所根据工作内容，为医护工作人员配备个人防护用品和辅助防护设施满足开展工作需要。

根据DSA系统的工作内容，在其机房内配备相应的个人防护用品和辅助防护设施。具体配置情况见表3-1。

表3-1本项目配备的个人防护用品和辅助防护设施一览表
工作场所

防护用品

手术间2、手术间3
铅帽（0.5mmPb）6个、铅围脖（0.5mmPb）8个、铅衣（0.5mmPb）8套、铅眼镜（0.25mmPb）5个、铅方巾（0.5mmPb）2个、铅围领（0.5mmPb）2个；并在DSA床旁配置铅防护吊屏1套和床下铅围裙1套。

5、辐射安全防护措施的可行性

对照生态环境部辐射安全与防护监督检查技术程序中的检查内容，将本项目采取的防护措施汇总列入表3-2中。

表3-2DSA系统采取的安全与防护措施汇总表

项目

检查内容

设计内容

符合情况

场所设施

操作位局部屏蔽防护措施

已配备

符合

医护人员的个人防护

已配备

符合

患者防护

已配备

符合

机房防护门

已配备

符合

通风设施

已配备

符合

入口处电离辐射警告标志

已配备

符合

入口处机器工作状态显示

已配备

符合

检测设备

个人剂量计

已配备

符合

I、由表3-2可知，DSA系统涉及的X射线设备、工作场所及其人员采取的辐射安全措施符合中华人民共和国环境保护部令第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》、环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）等相关文件的要求。

II、DSA机房内DSA系统在正常运行工况下，产生的电离辐射经辐射工作场所的屏蔽实体以及辅助防护设施、个人防护用品屏蔽后，致使职业人员和公众照射剂量满足GB18871-2002基本标准要求和本次评价标准要求，说明各辐射工作场所使用的屏蔽材料和防护厚度是满足屏蔽防护要求的。

DSA介入室部分现场图如下：

[image: image3.jpg]NENE (S ORI | FRP S



工作状态指示灯电离辐射警示标志
[image: image4.jpg]AW HENBREUEATE

L7, RO, RPN (B Cs | < 3 n - 1
. ) > 3 i ¥ . RERESEE.

2 NRER 2024 KR 060%, @5 ) 4. PHRRGETRMFUERERRRER , ®

- BAARE.

' 3 A RERENFED . EREFSER  RORSERSRAT
3. GBI, HRARREREAEARNS ., W Psnsm, 5. BURENRABARNS. RAR. BBA.
AR 4 7 ERRTTA BRI, RTDMLEN, CREPKS , —EFARARER , TRIRAR
: DemamAEEREE, FAAGN. RuL frtvey
§ —ARERETARANG. IR rRTEaN
o0 wRaN. FrRREAYS. ———




[image: image5.jpg]X R R I SR AR B 0 R

LERAMSAENURE , ANTAORRN  RAan s Ra0
ROROMWNEN, N THSORN ., O TRRNREDNRIN S
"R,

ARNENERDARR NG ROFEMNT MM LLL RN R
VE ODWMVRRERFLUSPRARS) SRR CTA i
L 8

DRMIENRTER W RN M0, TR AR
AR, R WOAR, SRENe. SREGSRa
PUENDLSREEDROLL M NNERE, VRGNS
AN, ETEERAN . E-PRNTHAN,

ARVTHEARTHRARDRE TRV REAN 0 DA
EPERNCGRE, (UHRCRREDENERARKER, 1R, )
B OURE), RPORE, SULRMENRER A | 8RR
SR RIS,

SHREARTENROR . NENRRT AT
A SRR,

SRER , RERTAEAR SRABDRRGN i)
RERR, BEPREL AR | REANTIMHTON
SERRUMRNN | T AN ORI & RN
| S

TESHESRNOR - X NN, TR



管理制度
[image: image6.jpg]



铅衣、铅围脖、铅围裙
[image: image7.jpg]


铅防护吊屏、床下铅围裙
2.非放射性污染防治措施

本项目在运行期间产生的非放射性污染物主要是废水、臭氧、医疗废物和噪声。具体治理措施如下：

①废水
DSA在运行中无放射性废水产生，产生的工作人员和患者生活废水主要依托医院原有污水处理站和污水处理系统，处理后排入市政管网。

②臭氧
DSA采用机械设备进行通风换气，通过通风换气使DSA机房内臭氧浓度能够满足标准限值要求，降低机房内的臭氧对人体危害。

③噪声

DSA噪声主要来源于通排风系统的风机，机房所使用的通排风系统为低噪声节能排风机，其设备均为低噪声设备，运行时基本无噪声或者有较小噪声；对厂界噪声的贡献小，因此产生的噪声对环境区域噪声影像较小，基本对环境无影响。

④固体废物处理

本项目新增医疗废物主要包括病人手术的废物、被血液或人体体液污染的废医疗材料以及其它废弃锋利物，包括废针头、废皮下注射针等，数量不多，种类与医院产生的医疗废物基本相同。

安徽皖北医院管理有限责任公司经开区分院按照有关规定每日对产生的各种医疗废物进行规范处理(毁形、消毒等)，分类包装、存放，防止所盛装的废物泄露(渗漏)至包装物外，安排专人每日将各科室所产生的医疗废物集中到所设置的医废暂存区，并按类别投入周转箱内，由有资质的医疗废物处置单位提供运输车辆，按照医院确定的内部医疗废物运送时间、路线每日收运并无害化处置。医院内部各处设置生活垃圾分类收集桶，每日收集后由环卫部门统一清运。

综上所述，本项目产生的生活废水及固体废物经依托医院内污水处理站、医疗废物暂存间和生活垃圾暂存间处理后，能实现达标排放或实现清洁处理，是符合环境保护要求的。


表四建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

	1、项目概况

本项目主要建设情况如下：
1）项目名称：安徽皖北煤电集团总医院南院区直线加速器、后装机、DSA应用项目和经开区分院DSA应用项目；
2）建设单位：安徽皖北医院管理有限责任公司；
3）建设地点：宿州市淮河路与人民路交叉口东南角（南院区），宿州经济技术开发区金河路南侧、三八河东侧（经开区分院）；
4）建设性质：新建；

5）项目代码：2206-341302-04-01-708092和2206-341361-04-01-381447

6）建设内容：拟于南院区门急诊综合楼负一层建设3座直线加速器机房、1座后装机机房，拟配备一台X射线最大能量为15MV的直线加速器（型号未定）和二台X射线最大能量为10MV的直线加速器（型号未定）以及1台192Ir后装机（型号未定）。拟于南院区门急诊综合楼五层建设4座DSA机房和1座杂交手术室，拟配备5台DSA（型号未定）；拟于开发区院区门急诊医技综合楼四楼建设3座DSA手术室，拟配备3台DSA（型号未定）；

7）投资：项目总投资6300万元，其中环保投资285万元。
2、产业政策的相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为核技术在医学领域内的应用，属于目录中“鼓励类”第十三项“医药”中第5条“高端放射治疗设备的应用、数字化医学影像设备的应用”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业发展政策。

3、实践的正当性分析

核技术在医学上的应用在我国是一门成熟的技术，它在医学诊断、治疗方面有其他技术无法替代的特点，对保障健康、拯救生命起了十分重要的作用。本项目购置的直线加速器、后装机和DSA设备，符合医院医疗服务需要，能有效提高区域医疗服务水平。因此，该项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践正当性”的要求。

4、代价利益分析
本项目符合区域医疗服务需要，能有效提高区域医疗服务水平，核技术在医学上的应用有利于提高疾病诊断正确率和有效治疗方案的提出，能有效减少患者疼痛和对患者损伤，总体上大大节省了医疗费用，争取了宝贵的治疗时间，该项目在保障病人健康的同时也为医院创造更大的经济效益。

为保护该项目周边其他科室工作人员和公众，机房均加强了防护，从剂量预测结果可知，该项目介入手术医生年所受附加剂量满足项目管理限值10mSv的要求，一般辐射工作人员年所受附加剂量满足项目管理限值5mSv的要求，周围公众年所受附加剂量满足项目管理限值0.1mSv的要求，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。因此，从代价利益分析看，该项目是正当可行的。

5、环境质量现状评价
中科院合肥物质科学研究院核安全所材料服役与辐射安全分析检测中心于2022年5月28日对本项目区域及周边环境进行了辐射环境现状监测。监测结果表明，本项目核技术应用场所周边环境辐射本底在75-89nGy/h范围内，与全省辐射环境现状水平基本保持一致，辐射本底水平未见明显异常。

安徽山河检测技术有限公司于2022年6月9日对本项目区域及周边环境进行了声环境现状监测。监测结果表明，本项目边界及敏感点声环境质量现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类区的标准限值要求，区域声环境质量现状较好。
6、辐射环境影响评价
（1）直线加速器

直线加速器机房三间，机房四周墙体、顶棚及底板采用密度2.35g/cm3的混凝土浇筑。

直线加速器1机房北侧和南侧主屏蔽墙长度均为4.6m，厚度为2.9m，北侧次屏蔽墙厚度为1.7m，南侧次屏蔽墙厚度为1.5m；西侧屏蔽墙厚度为1.2m；机房东侧迷道内墙长度为7.5m，南至北0-5m处，厚度为1.5m，5-7.5m处，厚度为1.0-1.5m；机房东侧屏蔽外墙厚度为1.3m；机房顶棚主屏蔽墙内凸，长度为4.6m，厚度为2.9m，顶棚次屏蔽墙厚度为1.5m，顶棚上方为1.5m厚的土壤层；机房底板厚度为1.3m。

直线加速器2机房北侧和南侧主屏蔽墙长度均为4.6m，厚度为2.9m，北侧和南侧次屏蔽墙厚度均为1.5m；西侧屏蔽墙厚度为1.2m；机房东侧迷道内墙长度为7.0m，北至南0-4.5m处，厚度为1.5m，4.5-7.0m处，厚度为1.0-1.5m；机房东侧屏蔽外墙厚度为1.3m；机房顶棚主屏蔽墙内凸，长度为4.6m，厚度为2.9m，顶棚次屏蔽墙厚度为1.5m，顶棚上方为1.5m厚的土壤层；机房底板厚度为1.3m。

直线加速器3机房北侧和南侧主屏蔽墙长度均为4.6m，厚度为2.9m，北侧和南侧次屏蔽墙厚度均为1.5m；西侧屏蔽墙厚度为1.2m；机房东侧迷道内墙长度为7.7m，北至南0-5.2m处，厚度为1.5m，5.2-7.7m处，厚度为1.0-1.5m；机房东侧屏蔽外墙厚度为1.3m；机房顶棚主屏蔽墙内凸，长度为4.6m，厚度为2.9m，顶棚次屏蔽墙厚度为1.5m，顶棚上方为1.5m厚的土壤层；机房底板厚度为1.3m。

在医院预计的工作负荷且正常工作状态下，本项目加速器机房周围关注点辐射工作人员年有效剂量为4.56×10-6~3.19×10-2mSv/a，公众人员年有效剂量为8.10×10-6~4.72×10-2mSv/a，均低于项目管理目标（职业人员年有效剂量不超过5mSv/a，公众年有效剂量不超过0.1mSv/a），符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。

（2）后装机

机房四周墙体、顶棚及底板采用密度2.35g/cm3的混凝土浇筑。机房东侧屏蔽墙厚度为1m，西侧屏蔽墙厚度为1.2m，北侧屏蔽墙厚度为1.05m，南侧迷道内墙屏蔽墙厚度为0.8m，南侧屏蔽外墙为直线加速器1机房北侧屏蔽墙，主屏蔽厚度2.9m，次屏蔽厚度1.7m；顶棚屏蔽厚度为1m，底板厚度为1.3m。

本项目后装机房周围关注点辐射工作人员年有效剂量为2.502mSv/a，公众人员年有效剂量为1.28×10-14~5.21×10-3mSv/a；均低于项目管理目标（职业人员年有效剂量不超过5mSv/a，公众年有效剂量不超过0.1mSv/a），符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。

（3）DSA

南院区共建4间DSA机房和1间杂交手术室，其中：DSA1机房有效面积为53.19m2（8.43m×6.31m），DSA2机房有效面积为65.69m2（8.15m×8.06m），DSA3机房有效面积为56.56m2（9.05m×6.25m），DSA4机房有效面积为53.66m2（8.45m×6.35m），杂交手术室有效面积为98.28m2（11.70m×8.40m）；经开区分院共建3间DSA机房，其中：DSA1机房有效面积为46.87m2（7.56m×6.2m），DSA2机房有效面积为50.88m2（7.56m×6.73m），DSA3机房有效面积为47.49m2（7.71m×6.16m）。

8间机房四周墙体均为370mm厚实心砖墙，顶板和底板均为200mm混凝土（密度2.35g/cm3）加1.5mmPb的硫酸钡水泥。
根据类比监测结果可以预测该项目DSA投运后，机房外辐射剂量率能满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的要求。在医院预计的工作负荷且正常工作状态下，DSA对一般职业人员的年有效剂量为0.004mSv/a，对公众人员的年有效剂量为0.002mSv/a，对在DSA透视下近台为病人做介入手术的医生的年有效剂量为8mSv，均低于项目管理目标（介入手术医护人员年有效剂量不超过10mSv，其他职业人员年有效剂量不超过5mSv，公众年有效剂量不超过0.1mSv），符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。

7、非辐射环境影响评价
（1）废气
本项目射线装置运行时发出的X射线电离空气会产生少量臭氧和氮氧化物。机房内设通风装置。加速器机房和后装机房的进风口与排风口位置对角设置，以确保室内空气充分交换，可以满足《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）中通风换气次数应不小于4次/h的要求。DSA机房设置通风系统，以确保室内空气充分交换，合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的要求。
（2）废水
本项目运营期，医护人员办公及病人就诊会产生的少量生活污水和医疗废水，废水经医院污水处理站处理后接入市政污水管网，经城南污水处理厂进一步处理后，达标排入运粮河，对周围环境影响较小。
（3）噪声
项目运营期主要噪声源为通风系统的风机，噪声源强较低。采用隔声、减振等降噪措施后，经传播过程中的几何发散衰减，在厂界处的噪声贡献值较低，叠加医院厂界处的噪声排放值后引起厂界处噪声排放的增量可以忽略不计，医院厂界噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的限值要求，本项目声环境影响可以接受。

（4）固废
本项目运营期产生固体废弃物主要为生活垃圾及医疗过程中产生的医疗废物，医疗废物分类收集暂存于医废暂存间后交由有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运处置，不会对周围环境造成影响。

8、辐射安全与管理
皖北煤电总医院已建立以院领导为第一责任人的辐射安全防护管理领导小组，全面负责医院辐射安全管理工作，并制定了一系列辐射安全管理制度。在今后的运营过程中拟根据医院核技术应用项目的实际变化情况及时对辐射安全管理领导小组成员进行调整，并对辐射安全管理制度进行系统修订，提高制度可操作性，做到所有辐射工作都有章可循，有制度保障。建设单位在严格落实本报告所提出的辐射安全管理措施并加强对辐射工作人员个人剂量、辐射安全与防护考核和职业健康体检的管理的情况下，可以满足辐射安全管理要求。
9、评价结论
综上所述，在落实本报告提出的各项污染防治措施和管理措施的情况下，建设单位将具有与其所从事的辐射活动相适应的管理能力并具备相应的辐射安全防护设施，“安徽皖北煤电集团总医院南院区直线加速器、后装机、DSA应用项目和经开区分院DSA应用项目”的建设、运行对周围环境产生的影响能够满足辐射环境保护的要求，从辐射安全和环境影响的角度而言，本项目的建设和运行是可行的。

建议和承诺：
1、项目运行中，应严格遵循操作规程，加强对操作人员的培训，杜绝麻痹大意思想，以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降低到最低。
2、根据法律法规和医院核技术应用项目的实际变化情况及时对辐射安全管理机构和辐射安全管理制度进行更新。
3、定期对辐射工作场所防护和射线装置设备性能进行监督检查和检测，发现异常及时调查、及时整改，定期查看辐射工作人员个人剂量报告，发现异常及时调查并记录调查结果，调查结果应有被调查人签字确认。
4、加强对辐射工作人员的管理，建立辐射工作人员职业健康档案，明确辐射工作人员范围，做到个人剂量监测人员、职业体检人员、辐射安全防护考核人员三统一，对辐射人员进行动态管理。

二、环评批复

安徽皖北医院管理有限责任公司：

《安徽皖北煤电集团总医院南院区直线加速器、后装机、DSA应用项目和经开区分院DSA应用项目环境影响报告表》(以下简称“《报告表》”)收悉。依据《报告表》结论，参考省环境工程评估中心评估意见(环评估函〔2022〕155号)和专家组的技术评审意见，现提出如下审批意见：

一、建设项目内容

本项目建设地点位于安徽省宿州市淮河路与人民路交叉口东南角(安徽皖北煤电集团总医院南院区)和宿州经济技术开发区金河路南侧、三八河东侧(安徽皖北煤电集团总医院经开区分院)。你公司拟于南院区门急诊综合楼负一层建设3座直线加速器机房、1座后装机机房，拟配备1台射线最大能量为15MV的直线加速器、2台射线最大能量为10MV的直线加速器以及1台192Ir后装机；拟于南院区门急诊综合楼五层建设4座DSA机房和1座杂交手术室，拟配备 5台DSA；拟于经开区分院门急诊医技综合楼四楼建设 3座 DSA 手术室，拟配备 3 台 DSA(具体核技术利用项目信息见附件)。

该项目符合辐射实践正当性的原则，在落实《报告表》中提出的各项污染防治和辐射防护措施后，对周边环境、公众和辐射工作人员的环境影响满足国家规定的相关标准限值要求，我厅同意该项目建设。

二、项目建设与运行期间应重点关注的事项

(一)各辐射工作场所应严格按照《报告表》要求建设，并按照《报告表》辐射工作场所各用房屏蔽设计的核算结果优化辐射防护设计，确保建筑安全以及工作场所周边辐射防护效果满足相关标准要求。

(二)加强施工期环境管理，严格按照《报告表》落实因施工产生的扬尘、噪声、废水、固体废物的管理和控制措施，降低对环境影响。

(三)严格按照《报告表》要求落实放射性固废治理措施，规范处置15MV直线加速器更换产生的感生放射性废靶和后装机产生的退役放射源，确保满足《核医学辐射防护与安全要求》(HJ1188-2021)相关规定。

(四)购置相应的监测仪器和防护用品，满足核技术应用项目监测需要，并按监测方案对核技术应用场所及周围辐射水平进行监测，同时做好记录分析工作.

(五)按照《放射治疗辐射安全与防护要求》(HJ1198-2021)要求设置固定式辐射剂量监测仪，剂量监测仪应有异常情况下报警功能，其显示单元设置在控制室内或机房门附近。

(六)完善辐射安全管理体系，根据新增项目及时调整修订辐射安全管理制度，定期开展辐射事故应急演练，同时，加强辐射工作人员管理，安排新增辐射工作人员参加核技术辐射安全和防护知识考核，考核通过后方能上岗。严格执行辐射从业人员个人剂量监测、体检等管理制度和辐射防护年报制度。

三、请在该项目任一射线装置、放射源启用前办理重新核发辐射安全许可证，并及时自行开展竣工环境保护验收。

四、应按照规定对不再使用的III类放射源工作场所和终结运行后产生放射性污染的射线装置办理退役手续。

五、《报告表》自批准之日起超过五年，方决定本项目开工建设的，项目的环境影响评价文件应报我厅重新审核。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送至宿州市生态环境局，并按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
安徽省生态环境厅

2022年8月32日




表五验收监测质量保证及质量控制
	一、监测因子及监测频次

根据对本项目运行过程中污染源项进行调查，得出本次验收监测因子与监测频次如下：X-γ辐射剂量率(监测一次)
二、监测布点

通过对本项目调试过程中污染源项调查，确定污染因子为：X-γ射线。由此确定本项目监测因子为X-γ辐射剂量率。根据现场实际情况，监测点位包括控制室、辐射工作人员的操作位及周围存在人员活动等位置。监测布点能够反应DSA周围的辐射水平及人员受照情况，点位布设符合技术规范要求。

三、监测依据

表5-1监测依据

监测项目

依据标准

标准编号

X-γ辐射剂量率

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

GB18871-2002

《放射诊断放射防护要求》

GBZ130-2020

《辐射环境监测技术规范》

HJ61-2021

四、监测单位、监测时间、监测环境条件等

监测单位：本项目验收监测单位安徽创佳安全环境科技有限公司通过了计量认证，具有从事辐射剂量率监测资质，并有相应计量认证号：161203100552。本次从事监测的人员均为经过X-γ辐射环境监测内部培训和考核的专业授权人员，拥有丰富的辐射环境监测的经验，能保证监测的质量。

质量保证控制：验收监测单位建立了完善的保证体系，包含有相应的仪器校准、期间核查等质量保证程序，建立了完善的监测报告三级审核及质量保证体系管理文件。能保证验收监测报告的真实性、有效性。

本次监测选用的仪器，均经过检定/校准，监测仪器见表5-2。
表5-2
监测所使用的仪器情况

监测仪器

监测项目

仪器名称

仪器参数

校准证书编号

校准有效期

校准单位

X-γ辐射剂量率

X辐射防护仪器(型号：AT1123)

(编号：53759)

1)能量响应范围：

0.025~3MeV

2)测量范围：

50nSv/h~10Sv/h

3）校准系数：

C=0.96
4)不确定度：

Urel=6.5%，(k=2)

2024H21-10-5094227001
2024年2月8日至2025年2月7日

华东国家计量测试中心
温湿度

温湿度计(型号：ETH-529）(编号：81368)

室内0～50℃，室外-50～70℃；湿度20-99%RH

HF23AA058980002
2023年8月31日至2024年8月30日

安徽华方计量科技有限公司

[image: image8.png]2024H21.10-504227001

EBmHENRXRRTAREK
SN TTUTE OF VEASLREIENT A TESTIG TECHIOLO0Y

£ X ERITEMNK S

NATIONAL CENTER OF MEASUREMENT AND TESTING FOR EAST CHNA

® #E

Calibration Certificate

A -

[FH]

2 n & BT AT AR A
B8 ”

BR & B FEISAX. i B
W o ATOMTEX
5/ ATI123

&R G 53750(0.0263)MeV.
BRI N

RATEN 2004 £ 02

i
i PETERBIS0S(BE) S5 0210835600 (K-
SRS 8006206172 RIELE: 021-50798262

AEAB/BIE, SRR KBRS, 1K 3




图5-1X辐射防护仪器
[image: image9.png]TR A RA T

¥ Anhul Huatang Metralogy Technology Co..Ltd. o>

-
CNAS
34

B ® E B

CALIBRATION CERTIFICATE

EBET:_ HF23AN055080002

P MO LTINS

g, RREEHDTIWIARI NI HLOHSOI01E (RS

s ccem: L20)
e
fad Ll
S/ ETHE29.
BAKS: 81368 FEES i
BEEM 2025 % 08 A 31 B BEAM 2023 5 08 B 31 A
. ERAM:
RLE i e L G
e A%
28

srh Big

W SRR OR R RS R O
it o i S Coar S st e e Esnoric
o

e

L, et s, e RS,

T 8 o

™ s

BB R vt ot 3




图5-2温湿度计



表六验收监测内容及环保措施落实情况调查等
	验收监测内容

（1）监测内容

本项目在DSA装置周围环境及敏感区域进行辐射剂量率现状监测。

表6-1
验收射线装置清单

序号

仪器名称

使用场所

设备型号

活动种类

主要参数

类别

备注
1

医用血管造影X射线机
手术室2
Azurion 7 M20
使用
120kV；1000mA

Ⅱ类

新增设备

2
医用血管造影X射线机
手术室3
Azurion 7 M20
使用
120kV；1000mA
Ⅱ类
新增设备
通过现场检查，本项目实际建设内容、建设地点、建设规模、射线装置的种类和数量。各自的工作方式、工作时间、使用的地点以及生产工艺流程、污染物产生的种类、污染物排放量、采取的污染治理措施等与环评及批复中一致。

（2）监测点位

验收监测点位选取于验收调查范围内，主要包括辐射工作人员操作位、污物通道、防护门缝隙及联接门缝隙、公共区域等位置。监测布点能够反映射线装置周围环境的辐射水平及人员受照情况，点位布设符合技术规范要求。

表6-2
DSA机房监测点位名称表

编号

测量点位置

监测因子

频次

1

操作位

X-γ射线

监测一次

2

观察窗

3

控制室防护门

4

患者防护门

5
机房东墙

6
机房南墙

7

机房西墙

8

机房北墙

9
楼上距地面100cm

10
第一术者位

11
第二术者位

环保措施落实情况调查

6-3
环保设施（措施）落实情况一览表
工作场所

措施类别

工程措施

实际建设情况

手术间1、手术间2
辐射屏蔽措施

四面墙体均为370mm厚实心砖墙防（密度不小于1.65g/cm3）
四面墙体均为37cm实心砖墙+2cm硫酸钡（＞3.0mm）
顶棚：200mm混凝土（密度不小于2.35g/cm3）加1.5mm铅当量的硫酸钡水泥
20cm混凝土+2cm硫酸钡（＞3.0mm）
底板：200mm混凝土（密度不小于2.35g/cm3）加1.5mm铅当量的硫酸钡水泥
20cm混凝土+2cm硫酸钡（＞3.0mm）
防护门铅当量为4.0mm

防护门铅当量为3.0mm

观察窗铅当量为4.0mm

观察窗铅当量为3.0mm

DSA机房应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效关联；机房外均张贴电离辐射警告标志、放射防护注意事项，安装醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示标语、机械通风等。
已在DSA控制室墙上张贴岗位职责和操作规程，设置了闭门装置，防止病人误入；安装了工作状态指示灯，“射线有害，灯亮勿入”；设置了机械排风和送风装置
通风系统
经开区分院3间DSA机房设通风装置，分为新风系统和排风系统，3间机房新风系统风量均为700m3/h，3间机房排风系统风量均为500m3/h。

手术室2手术室3两间机房内设置机械通风装置。
个人防护

医院拟要求本项目辐射工作人员上岗前参加生态环境部门组织的辐射安全与防护的考核，考核合格后，方才上岗从事本项目辐射相关工作。
本项目8名放射工作人员均取得辐射安全与防护培训合格证书

本项目辐射工作人员全部佩戴个人剂量计，定期送检，并建立个人剂量档案。
本项目8名放射工作人员均开展了个人剂量工作，且介入手术医生还应佩戴内外片个人剂量计，并用不同颜色标记内外片。

本项目辐射工作人员按规定进行岗前、在岗和离岗体检，对于体检结果出现异常的，进行岗位调整，不得安排从事辐射相关工作。

本项目8名放射工作人员均参加了职业健康检查，结果为“可从事放射工作”

医院现已制定了《辐射防护与安全保卫制度》、《辐射工作人员个人剂量管理制度》、《辐射工作人员职业健康检查管理制度》、《辐射工作人员培训及考核管理办法》、放射科岗位职责、射线装置操作规程、设备检修维护制度、辐射监测方案、台账管理制度、辐射事故应急处理预案等一系列规章制度，可以基本满足医院辐射安全与防护管理的需要。在今后的工作中，结合医院核技术应用情况，不断完善。
机房内配有铅帽（0.5mmPb）6个、铅围脖（0.5mmPb）8个、铅衣（0.5mmPb）8套、铅眼镜（0.25mmPb）5个、铅方巾（0.5mmPb）2个、铅围领（0.5mmPb）2个，可有效保障手术医生和护士的安全。
管理机构

皖北煤电总医院已建立以院领导为第一责任人的辐射安全管理领导小组，在组成上涵盖了医院核技术应用所涉及的相关部门和科室的负责人。本项目投入运营后，医院拟增加核技术应用放疗科室，并及时对辐射安全管理领导小组成员作相应调整，确保调整后的领导小组涵盖本项目的相关部门和科室。
已成立以院长为组长的放射诊疗安全与防护管理领导小组。

管理制度

已建立《放射诊疗许可证管理制度》、《放射诊断安全防护管理制度》、《影像质量控制管理制度》、《放射事件应急处理预案》、《受检者放射防护管理制度》、《个人剂量监测制度》、《职业健康检查制度》、《放射工作人员培训制度》、《个人防护用品的使用及管理制度》、《放射监测与评价制度》、《放射卫生档案管理制度》。可以满足医院辐射安全与环境保护管理工作的需要，后期根据医院核技术利用项目的变化情况及时调整。
制定了《放射诊疗许可证管理制度》、《放射诊断安全防护管理制度》、《影像质量控制管理制度》、《放射事件应急处理预案》、《受检者放射防护管理制发》、《个人剂量监测制度》、《职业康检查制度》、《放射工作人员培训制度》、《个人防护用品的使用及管理制度》、《放射监测与评价气度》、《放射卫生档管理制度》等。

表6-4
环境影响报告表批复要求与实际完成对照一览表

项目环境影响报告表批复要求

现场检查情况

各辐射工作场所应严格按照《报告表》要求建设，并按照《报告表》辐射工作场所各用房屏蔽设计的核算结果优化辐射防护设计，确保建筑安全以及工作场所周边辐射防护效果满足相关标准要求。
机房周围(常用束流方向向下)无人员长期停留的场所，根据检测结果机房周边防护满足放射诊断放射防护要求(GBZ130-2020)的要求。机房的防护（如铅玻璃、防护门）小于环评要求，但满足GBZ 130-2020的要求。
加强施工期环境管理，严格按照《报告表》落实因施工产生的扬尘、噪声、废水、固体废物的管理和控制措施，降低对环境影响。
本项目已建成，施工期间已按照环评要求，无环境污染和投诉。
严格按照《报告表》要求落实放射性固废治理措施，规范处置15MV直线加速器更换产生的感生放射性废靶和后装机产生的退役放射源，确保满足《核医学辐射防护与安全要求》(HJ1188-2021)相关规定。
此次验收不涉及
购置相应的监测仪器和防护用品，满足核技术应用项目监测需要，并按监测方案对核技术应用场所及周围辐射水平进行监测，同时做好记录分析工作。
机房内放置防护装置（铅衣、铅帽、铅围脖）
按照《放射治疗辐射安全与防护要求》(HJ1198-2021)要求设置固定式辐射剂量监测仪，剂量监测仪应有异常情况下报警功能，其显示单元设置在控制室内或机房门附近。
此次验收不涉及
完善辐射安全管理体系，根据新增项目及时调整修订辐射安全管理制度，定期开展辐射事故应急演练，同时，加强辐射工作人员管理，安排新增辐射工作人员参加核技术辐射安全和防护知识考核，考核通过后方能上岗。严格执行辐射从业人员个人剂量监测、体检等管理制度和辐射防护年报制度。
所有辐射工作人员参加核技术辐射安全和防护知识考核、职业健康检查，合格后方能上岗。且严格执行个人剂量监测制度等。
项目三同时执行情况

本项目为改建机房项目，监测时项目已建成，通过现场检查，本项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运营，满足“三同时”要求。本项目基本落实了环境影响评价报告与批复（皖环函[2022]1028号）提出的各项污染防治措施。


表七验收监测期间工况记录及监测结果
	（1）验收监测期间工况记录

安徽创佳安全环境科技有限公司于2024年6月19日，对安徽皖北医院管理有限责任公司经开区分院门诊楼4楼DSA机房周围环境及敏感区域进行辐射剂量率现状监测。射线装置清单如下：

表7-1射线装置清单
序号

仪器名称

使用场所

仪器型号

监测日期

监测运行工况

1

医用血管造影X射线机
手术间2
Azurion7 M20
2024.6.19
90kV、17.3mA、标准水膜+1.5mmCu
2
医用血管造影X射线机
手术间3
Azurion7 M20

75kV、711mA、标准水膜+1.5mmCu
（2）验收监测数据

表7-2 手术间2周围X-γ射线辐射剂量率监测结果
序号

检测点位置简述

检测结果(μSv/h)

1.

控制台
0.18 
2.

观察窗正中外表面30cm

0.21 
观察窗上侧外表面30cm

0.18 
观察窗下侧外表面30cm

0.20 
观察窗左侧外表面30cm

0.33 
观察窗右侧外表面30cm

0.20 
3.

控制室门正中外表面30cm

0.17 
控制室门上缝外表面30cm

0.18 
控制室门下缝外表面30cm

0.52 
控制室门左缝外表面30cm

0.29 
控制室门右缝外表面30cm

0.20 
控制室门门把手外表面30cm

0.18 
4.

机房门正中外表面30cm

0.19 
机房门上缝外表面30cm

0.17 
机房门下缝外表面30cm

0.18 
机房门左缝外表面30cm

0.21 
机房门右缝外表面30cm

0.24 
5
污物通道门正中外表面30cm

0.35 

污物通道门上缝外表面30cm

0.38 

污物通道门下缝外表面30cm

0.66 

污物通道门左缝外表面30cm

0.18 

污物通道门右缝外表面30cm

0.20 

6.

机房东墙外30cm

0.17 
7.

机房南墙外30cm

0.19 
8.
机房西墙外30cm

0.15 
9.
机房北墙外30cm

0.19 
10.

出线孔外30cm

0.49 
11
顶棚上方距地面100cm

0.17 
12
地板下方距离地面170cm
0.17 

13
第一术者位

头部

112.6 
胸部

163.5 
腹部

133.4 
下肢

28.5 
足部

15.5 
14
第二术者位

头部

59.7 
胸部

122.4 
腹部

88.4 
下肢

31.5 
足部

17.7 
注：1、检测数据未扣除本底值（本底0.10μSv•h-1~0.14μSv•h-1）；

2、检测中所使用的AT1123型辐射检测仪校准因子为0.96，检测报告中检测结果的数据已修正；

3、检测条件：90kV、17.3mA、标准水模体+1.5mmCu。
4、根WS76-2020要求，第一束者位和第二束者位周围剂量当量率≤400μSv/h。
表7-3 手术间3周围X-γ射线辐射剂量率监测结果
序号

检测点位置简述

检测结果(μSv/h)

1.

控制台
0.15 

2.

观察窗正中外表面30cm

0.14 

观察窗上侧外表面30cm

0.19 

观察窗下侧外表面30cm

0.18 

观察窗左侧外表面30cm

0.18 

观察窗右侧外表面30cm

0.20 

3.

控制室门正中外表面30cm

0.19 

控制室门上缝外表面30cm

0.19 

控制室门下缝外表面30cm

0.17 

控制室门左缝外表面30cm

0.17 

控制室门右缝外表面30cm

0.16 

控制室门门把手外表面30cm

0.19 

4.

机房门正中外表面30cm

0.15 

机房门上缝外表面30cm

0.18 

机房门下缝外表面30cm

1.41 

机房门左缝外表面30cm

0.15 

机房门右缝外表面30cm

0.17 

5
污物通道门正中外表面30cm

0.28 
污物通道门上缝外表面30cm

0.20 
污物通道门下缝外表面30cm

0.49 
污物通道门左缝外表面30cm

0.20 
污物通道门右缝外表面30cm

0.17 
6.

机房东墙外30cm

0.16 

7.

机房南墙外30cm

0.18 

8.
机房西墙外30cm

0.26 

9.
机房北墙外30cm

0.28 

10.

出线孔外30cm

0.19 

11
顶棚上方距地面100cm

0.15 

12
地板下方距离地面170cm
0.16 
13
第一术者位

头部

140.5 

胸部

175.4 

腹部

156.8 

下肢

91.5 

足部

71.2 

14
第二术者位

头部

91.5 

胸部

118.7 

腹部

101.1 

下肢

48.1 

足部

23.5 

注：1、检测数据未扣除本底值（本底0.10μSv•h-1~0.14μSv•h-1）；

2、检测中所使用的AT1123型辐射检测仪校准因子为0.96，检测报告中检测结果的数据已修正；

3、检测条件：75kV、711mA、标准水模体+1.5mmCu。
4、根WS76-2020要求，第一束者位和第二束者位周围剂量当量率≤400μSv/h。
验收监测结果分析

表7-2、表7-3监测结果显示：

DSA机房的屏蔽满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）周围剂量当量率控制目标值在距屏蔽体30cm处应不大于2.5μSv/h的要求。

①职业人员剂量估算
根据《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）6.2.4中

E=αHU+βHO
式中：

E——有效剂量中的外照射分量，单位为毫希沃特(mSv)；

α——系数，有甲状腺屏蔽时，取0.79，无屏蔽时，取0.84；

HU——铅围裙内佩戴的个人剂量计测得的HP(10)，单位为毫希沃特(mSv)；

β——系数，有甲状腺屏蔽时，取0.051，无屏蔽时，取0.100；

HO——铅围裙外锁骨对应的衣领位置佩戴的个人剂量计测得的HP(10)，单位为毫希沃特(mSv)。

注：当估算的有效剂量接近年剂量限值(例如大于15mSv)时宜采用6.2.5的方法进行评价。

根据2024年1月1日-2024年3月30日个人剂量监测报告显示，DSA工作人员个人剂量监测结果最大值为0.17mSv，即DSA工作人员受到的职业照射最大值为0.68mSv/a。满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中职业人员年剂量低于5mSv/a的管理限值。

②公众人员剂量估算
按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)附录J的辐射权重因数，X-γ射线产生的外照射人均年有效剂量按下列公式计算：
H H0T t10-3
H：X-γ射线外照射人均年有效剂量，mSv；
D：X-γ射线附加剂量率，μSv/h；
t：射线装置年出束时间，h；
T：人员居留因子，无量纲。
根据本验收项目中DSA机房周围监测数据可知，周围控制室、防护门、病人候诊区以及机房四周可达界面30cm处的监测结果最大值为0.41μSv/h。据与医院核实情况，东区DSA机房一年手术台数约为500台。每台手术累计出束时间约为15min。保守取居留因子为1。则DSA机房周围公众人员所受年有效剂量为0.66×10-3×500×15÷60×1=0.0825mSv/a。符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于剂量限值的要求（公众成员取国家标准年剂量限值的1/10作为本项目的管理目标不超过0.1mSv）。



表八验收监测结论
	本项目的建设符合《安徽皖北煤电集团总医院南院区直线加速器、后装机、DSA应用项目和经开区分院DSA应用项目环境影响报告表》及其批复的要求，环保设施已落实，环保制度健全，经现场检查无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格情形存在。

表8-1
建设项目环境保护设施与《暂行办法》一票否决符合情况一览表
序号

不得提出验收合格意见的条例

现场检查情况

备注

1

环保设施未按要求完全落实
项目环保设施已按要求设置完成

2

污染物排放监测结果超标
根据检测报告，本项目周围剂量当量监测结果符合相关标准的要求

3

发生重大变动未履行相关环保手续
本项目不涉及重大变动

4

建设过程中造成重大环境污染未完全治理
建设过程中未造成重大环境污染

5

纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的
无上述情况

6

分期建设、投产，其环保设施防污染和生态破坏的能力不能满足需要的
本项目环保设施防污染和生态破坏的能力满足需要的

7

因违法受到处罚，被责令改正，尚未完成的
无上述情况

8

验收报告存在重大质量缺陷
无上述情况

9

其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的
无上述情况

验收监测结论

（1）安徽皖北医院管理有限责任公司的核技术应用项目在正确使用和管理的情况下，活动符合辐射防护“实践正当性”的要求。

（2）项目建设情况：安徽皖北医院管理有限责任公司于2022年对核技术应用项目进行了环境影响评价，并履行了环境影响审批手续，取得辐射安全许可证。

（3）建设项目三同时执行情况：项目在建设过程中做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（4）辐射环境质量：经现场监测，环保设施的污染防治效果良好，在射线装置正常运行的情况下，周围环境不会受到辐射影响。

（5）屏蔽状况监测：根据监测数据可知，DSA机房的屏蔽满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h的要求。

（6）人员剂量估算：在射线装置正常运行的情况下，DSA机房的职业人员和公众人员均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中管理限值（职业人员：5mSv/a；公众人员：0.1mSv/a）的要求。

（7）管理制度制定情况：医院制定了较为完善的辐射安全管理制度、DSA操作规程及安徽皖北医院管理有限责任公司辐射事故预防措施。

（8）管理制度现场执行情况：①辐射工作人员已持证上岗；②现场辐射工作场所设有规范的中文标注的电离辐射警示标志；③配备有铅衣、铅围脖、铅帽等个人防护用品。

建议：

（1）医院应按照相关的法规要求开展日常监测管理工作。

（2）医院应做好放射工作人员职业健康监护管理工作，DSA机房放射工作人员应进行双剂量计监测，放射工作人员岗位变动后需及时进行职业健康检查。

（3）DSA机房医生和护士在手术过程中必须做好相应的屏蔽防护（合理利用射线装置自带的铅屏和铅帘，穿戴个人防护用品）。

（4）医院应按照法规要求以及辐射监测计划自行对辐射工作场所周围环境进行辐射监测，同时，请有资质的检验检测机构进行年度监测。医院应编写年度评估报告，于次年的1月31日前报项目审批部门以及当地生态环境部门备案。

综上所述，安徽皖北医院管理有限责任公司在开展核技术应用项目的过程中，其使用射线装置的实践活动是正当的，辐射防护措施有效，符合辐射防护的要求；同意通过验收。




附件：

1、项目地理位置图

2、项目平面图

3、辐射安全许可证
4、项目环评批复

5、项目检测报告
6、个人剂量监测报告

7、辐射工作人员培训合格证
8、辐射工作人员职业健康检查总结报告
9、辐射管理制度
10、验收签到表
11、验收意见

12、项目公示

13、项目备案


